«УТВЕРЖДАЮ»
Руководитель Департамента
государственного контроля качества,
эффективности, безопасности лекарственных
средств и медицинской техники МЗ РФ
_______________ Р.У. Хабриев
«26» декабря 2000 г.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ НАБОРА РЕАГЕНТОВ

ДЛЯ ИММУНОФЕРМЕНТНОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ТРИЙОДТИРОНИНА

В СЫВОРОТКЕ КРОВИ ЧЕЛОВЕКА

(ТироидИФА-трийодтиронин-01)

Рекомендована Комиссией по наборам реагентов
для иммуноферментного (неинфекционные),
радиоиммунологического и других видов
иммунохимического анализа Комитета
по новой медицинской технике МЗ РФ
(протокол № 9 от 23 октября 2000 г.)

ВЗАМЕН ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ,

УТВЕРЖДЕННОЙ 16 декабря 1996 г.

1. НАЗНАЧЕНИЕ

1.1. Набор реагентов «ТироидИФА-трийодтиронин-01» предназначен для количественного определения концентрации трийодтиронина в сыворотке крови человека методом твердофазного иммуноферментного анализа.

1.2. Трийодтиронин — тироидный гормон с молекулярной массой 651Да. Трийодтиронин является одним из гормонов, синтезируемых щитовидной железой. Количественное определение концентрации трийодтиронина в крови имеет диагностическое значение при оценке функционального состояния щитовидной железы.

1.3. Набор «ТироидИФА-трийодтиронин-01» рассчитан на проведение анализа в дубликатах 40 неизвестных, 6 калибровочных проб, одной пробы контрольной сыворотки и одной пробы для определения оптической плотности раствора ТМБ при использовании всех стрипов одновременно.

Примечание: В случае дробного применения набор может быть использован в течение месяца после вскрытия компонентов набора.

2. ПРИНЦИП РАБОТЫ НАБОРА

Принцип работы набора состоит в следующем. В лунках, при добавлении раствора АНС-Т3, исследуемого образца и конъюгата трийодтиронин-пероксидаза во время инкубации устанавливается равновесие между конъюгатом и эндогенным трийодтиронином сыворотки крови за связывание с антителами, иммобилизованными на внутренней поверхности лунок. При удалении содержимого из лунок происходит разделение свободного и связанного антителами трийодтиронина и конъюгата трийодтиронин-пероксидаза, причем количество связанного антителами конъюгата обратно пропорционально количеству трийодтиронина в образце сыворотки крови.

Во время инкубации с раствором ТМБ происходит окрашивание раствора в лунках. Степень окраски прямо пропорциональна количеству связанного антителами конъюгата трийодтиронин-пероксидаза. После измерения оптической плотности растворав лунках на основании калибровочного графика рассчитывается концентрация трийодтиронина в определяемых образцах.

3. СОСТАВ НАБОРА

· комплект из двенадцати восьмилуночных стрипов в рамке с иммобилизованными на внутренней поверхности лунок моноклональными антителами к трийодтиронину, маркирован «Стрипы с моноклональными антителами к трийодтиронину» — 1 пакет;

· калибровочные пробы на основе сыворотки крови человека, содержащие известные количества трийодтиронина; значения концентраций трийодтиронина в калибровочных пробах указаны на этикетках флаконов — 6флаконов (лиофилизованные препараты или жидкости по 0,5 мл);

· конъюгат трийодтиронин-пероксидаза, маркирован «Конъюгат Е» — 1флакон (14мл);

· раствор 8-анилинонафтил-1-сульфокислоты, маркирован «АНС-Т3» — 1флакон (14мл);

· концентрированный буферный раствор для промывки лунок, маркирован «Буфер Р» — 1 флакон (20 мл);

· раствор тетраметилбензидина, маркирован «Раствор ТМБ» — 1 флакон (14 мл);

· стоп-реагент, маркирован «Стоп-реагент» — 1флакон (14 мл);

· контрольная сыворотка на основе сыворотки крови человека с известным содержанием трийодтиронина, маркирована «Контрольная сыворотка» — 1 флакон (лиофилизованный препарат или жидкость 0,5 мл).

4. АНАЛИТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НАБОРА

4.1. Специфичность. Перекрестная реакция антител к трийодтиронину с другими тироидами приведена в таблице.

Таблица

| ТИРОИД | Перекрестная реакция, % |
| --- | --- |
| L-Трийодтиронин | 100,0 |
| L-Тироксин | 0,01 |
| L-Дийодтирозин | 0,001 |

4.2. Коэффициент вариации результатов определения трийодтиронина в одном и том же образце с использованием набора «ТироидИФА-трийодтиронин-01» не превышает 8%.

4.3. Линейность. Зависимость концентрации трийодтиронина в образцах сыворотки крови при разведении их сывороткой крови, не содержащей трийодтиронин, имеет линейный характер в диапазоне концентраций калибровочных проб №2–№6 и составляет +10%.

4.4. Точность. Данный аналитический параметр проверяется тестом на «открытие» трийодтиронина — соответствие измеренной концентрации трийодтиронина предписанной в пробе, полученной путем смешивания равных объемов контрольной сыворотки и калибровочной пробы № 3. Процент открытия составляет 90–110.

4.5. Чувствительность. Минимальная достоверно определяемая набором концентрация трийодтиронина в сыворотке крови человека не превышает 0,15 нмоль/л.

4.6. Клиническая проверка. Содержание трийодтиронина измеряли в сыворотке крови, взятой с 9 до 11 часов у 120 здоровых лиц в возрасте 21–45 лет. Средняя концентрация трийодтиронина составила 1,8 нмоль/л (1,0–2,8 нмоль/л).

4.7. Рекомендуется в каждой лаборатории при использовании набора уточнить значения концентраций трийодтиронина, соответствующие нормальным.

5. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

5.1. Потенциальный риск применения набора — класс 2а.

5.2. Все компоненты набора в используемых концентрациях являются нетоксичными.

5.3. При работе с набором следует соблюдать «Правила устройства, техники безопасности, производственной санитарии, противоэпидемического режима и личной гигиены при работе в лабораториях (отделениях, отделах) санитарно-эпидемиологических учреждений системы Министерства здравоохранения СССР» (Москва, 1981 г.).

5.4. Стоп-реагент представляет собой 1Н раствор соляной кислоты. Избегать разбрызгивания и попадания на кожу и слизистые. В случае попадания раствора стоп-реагента на кожу и слизистые необходимо промыть пораженный участок большим количеством проточной воды.

5.5. При работе с набором следует надевать одноразовые резиновые или пластиковые перчатки, т.к. образцы и производные крови человека являются потенциально инфицированным материалом, способным длительное время сохранять и передавать ВИЧ, вирус гепатита или любой другой возбудитель вирусных инфекций.

5.6. Химическая посуда и оборудование, которые используются в работе с набором, должны быть соответствующим образом маркированы и храниться отдельно.

5.7. Запрещается прием пищи, использование косметических средств и курение в помещениях, предназначенных для работы с наборами.

6. ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ПРИ РАБОТЕ С НАБОРОМ:

· Спектрофотометр вертикального сканирования, позволяющий измерять оптическую плотность раствора в стрипах при длине волны 450 нм;

· прибор для встряхивания рамки со стрипами (термостатируемый шейкер), позволяющий производить встряхивание со скоростью 500–800об/мин при температуре +37°С;

· пипетки полуавтоматические одноканальные с изменяемым объемом отбора жидкостей: на 5–50 мкл; на 40–200мкл; на 200–1000мкл; на 1000–5000мкл с наконечниками;

· пипетка полуавтоматическая восьмиканальная, позволяющая отбирать объемы жидкости до 300мкл, с наконечниками;

· цилиндр мерный, позволяющий отмерять 200 мл;

· стакан стеклянный вместимостью 300 мл;

· вода дистиллированная;

· бумага фильтровальная;

· перчатки резиновые или пластиковые.

7. ПОДГОТОВКА РЕАГЕНТОВ ДЛЯ АНАЛИЗА

7.1. Калибровочные пробы и контрольная сыворотка.

Для восстановления лиофилизованных калибровочных проб и контрольной сыворотки перед вскрытием флаконов легким постукиванием стряхнуть частицы, прилипшие к стенкам флаконов или к пробкам. Открыть флаконы и положить пробки перевернутыми на сухую поверхность. В каждый флакон с калибровочной пробой и контрольной сывороткой внести по 0,5мл дистиллированной воды и закрыть пробки. Выдержать флаконы в течение 10минут при комнатной температуре (+18...25°С). Затем, аккуратно наклоняя и вращая флаконы, перемешать их содержимое до полного растворения, избегая пенообразования. В течение следующих 10минут выдержать флаконы при комнатной температуре, периодически перемешивая.

Жидкие калибровочные пробы и контрольная сыворотка готовы к использованию.

7.2. Стрипы. Перед вскрытием пакет со стрипами необходимо выдержать при комнатной температуре в течение 30минут. Открыть пакет и переставить на свободную рамку необходимое количество стрипов. Оставшиеся стрипы хранить в пакете с герметично закрытым замком при температуре +2...8°С в течение всего срока годности.

7.3. Промывочный буфер. Необходимое количество БуфераР развести дистиллированной водой в 10раз.

Например: 5мл БуфераР + 45мл дистиллированной воды.

Тщательно перемешать, избегая пенообразования. Хранить закрытым при комнатной температуре (+18...25°С) не более 5суток. Оставшийся неиспользованным Буфер Р хранить закрытым при температуре +2...8°С в течение всего срока годности.

7.4. Конъюгат Е готов к использованию.

7.5. Раствор АНС-Т3 готов к использованию.

7.6. Раствор ТМБ готов к использованию.

7.7. Стоп-реагент готов к использованию.

8. ПРОВЕДЕНИЕ АНАЛИЗА

8.1. Все реагенты перед проведением анализа должны быть тщательно перемешаны и доведены до комнатной температуры. На последней странице приведена схема проведения анализа.

8.2. Составить протокол маркировки лунок. Лунки промаркировать следующим образом:

А1, А2 — №1 для измерения величины оптической плотности раствора ТМБ;

В1, В2 — №2 для калибровочной пробы № 1;

С1, С2 — №3 для калибровочной пробы № 2;

D1, D2 — №4 для калибровочной пробы № 3;

E1, E2 — №5 для калибровочной пробы № 4;

F1, F2 — №6 для калибровочной пробы № 5;

G1, G2 — №7 для калибровочной пробы № 6;

H1, H2 — №8 для контрольной сыворотки.

8.3. Внести в соответствующие лунки по 50мкл калибровочных проб и контрольной сыворотки, в оставшиеся лунки по 50мкл исследуемой сыворотки крови в дубликатах.

8.4. Во все лунки, кроме лунок А1 и А2, внести по 100мкл раствора АНС-Т3.

8.5. Во все лунки, кроме лунок А1 и А2, внести по 100мкл конъюгата Е.

8.6. Инкубировать стрипы в течение 1часа при встряхивании в термостатируемом шейкере при температуре +37°С со скоростью 500–800об/мин.

8.7. По окончании инкубации удалить содержимое лунок декантированием и промыть лунки четыре раза. При каждой промывке во все лунки добавить по 300 мкл промывочного буфера, приготовленного по п.7.3, встряхнуть рамку на шейкере в течение 5–10сек. с последующим декантированием. После последнего декантирования тщательно удалить остатки жидкости из лунок постукиванием рамки со стрипами в перевернутом положении по фильтровальной бумаге.

8.8. Немедленно внести во все лунки по 100мкл раствора ТМБ. Инкубировать стрипы в темноте при комнатной температуре (+18...25°С) в течение 15–30минут в зависимости от степени развития окраски.

8.9. Добавить во все лунки с той же скоростью и в той же последовательности, как и раствор ТМБ, по 100мкл стоп-реагента для остановки ферментной реакции, встряхивать на шейкере 1–2 мин.

8.10. Измерить на фотометре вертикального сканирования оптическую плотность раствора в лунках при длине волны 450 нм.

Если программа фотометра позволяет вычитать величину оптической плотности в лунках А1 и А2 из значений оптических плотностей всех остальных лунок, то для расчетов необходимо использовать формулу В/В0х100% для каждой калибровочной или исследуемой пробы, где В— среднее значение оптической плотности в лунках, содержащих калибровочные или исследуемые пробы, В0 — среднее значение оптической плотности в лунках, содержащих калибровочную пробу «0 нмоль/л».

В координатах «logit-log» построить для калибровочных проб график зависимости В/В0х100% от концентрации трийодтиронина в калибровочных пробах (нмоль/л).

Если программа фотометра не позволяет вычитать величину оптической плотности лунок А1 и А2, то необходимо пользоваться формулой (В–ВТ)/(B0–BТ)х100%, где ВТ— среднее значение оптической плотности лунок А1 и А2.

Определить содержание трийодтиронина в пробах по калибровочному графику.

8.11. Если по техническим причинам невозможно измерить оптическую плотность в лунках планшета непосредственно после выполнения п.8.9, то следует иметь в виду, что окраска в лунках планшета стабильна в течение 20 минут при температуре +2...8°С.

9. УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ НАБОРА

9.1. Набор «ТироидИФА-трийодтиронин-01» должен храниться в упаковке предприятия-изготовителя при температуре +2...8°С в течение всего срока годности. Допускается хранение набора при температуре до +25°С не более 5 суток.

Срок годности набора — 12месяцев.

В случае дробного использования компоненты набора необходимо хранить следующим образом:

· стрипы хранить в герметично закрытом пакете с замком при температуре +2...8°С в течение всего срока годности;

· восстановленные (растворенные) из лиофилизованных препаратов калибровочные пробы и контрольную сыворотку хранить при температуре +2...8°С не более 1месяца;

· жидкие, готовые к использованию, калибровочные пробы и контрольную сыворотку после вскрытия флаконов хранить не более 1 месяца при температуре +2...8°С;

· Конъюгат Е и раствор ТМБ после вскрытия флаконов хранить не более 1месяца при температуре +2...8°С;

· раствор АНС-Т3 хранить в защищенном от света месте при температуре +2...8°С в течение всего срока годности;

· промывочный буфер, подготовленный к использованию, хранить закрытым не более 5суток при комнатной температуре (+18...25°С);

· БуферР и стоп-реагент после вскрытия флаконов хранить при температуре +2...8°С в течение всего срока годности.

9.2. Для проведения анализа не следует использовать плазму крови, гемолизированную, мутную сыворотку крови, а также сыворотку, содержащую азид натрия.

9.3. При вскрытии и растворении лиофилизованных компонентов необходимо следить, чтобы на крышке и стенках флаконов не оставалось сухого вещества.

9.4. При использовании набора для проведения нескольких независимых серий анализов необходимо иметь в виду следующее:

· количество независимых экспериментов, которое можно провести с помощью данного набора (4эксперимента), ограничено объемом калибровочных проб;

· для каждого независимого эксперимента необходимо построение нового калибровочного графика и рекомендуется определение концентрации трийодтиронина в контрольной сыворотке.

9.5. Запрещается использовать стоп-реагенты из наборов реагентов других фирм-производителей.

9.6. Для получения надежных результатов необходимо строгое соблюдение инструкции.

По вопросам качества набора «ТироидИФА-трийодтиронин-01» обращаться по адресу: 189650, г.Санкт-Петербург, п.Песочный, ул.Ленинградская, д.70/4, тел/факс: (812) 596-67-80, или в ИГКЛС НЦ ЭГКЛС МЗ РФ по адресу: 117246, Москва, Научный проезд, д. 14 А, тел. (095) 120-60-95.

По вопросам поставки набора «ТироидИФА-трийодтиронин-01» обращаться по адресу: 357340 г. Лермонтов Ставропольский край, ул. Нагорная д.4А телефон/факс (87935) 3-77-28, 3-74-65 ООО «ВИАР»

СХЕМА ПРОВЕДЕНИЯ АНАЛИЗА

| Стадия анализа и реагенты | Номер пары лунок в соответствии с маркировкой по п.8.2. |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9–48 |
| КП № 1, мкл | — | 50 | — | — | — | — | — | — | — |
| КП № 2, мкл | — | — | 50 | — | — | — | — | — | — |
| КП № 3, мкл | — | — | — | 50 | — | — | — | — | — |
| КП № 4, мкл | — | — | — | — | 50 | — | — | — | — |
| КП № 5, мкл | — | — | — | — | — | 50 | — | — | — |
| КП № 6, мкл | — | — | — | — | — | — | 50 | — | — |
| КС, мкл | — | — | — | — | — | — | — | 50 | — |
| СХ, мкл | — | — | — | — | — | — | — | — | 50 |
| Раствор АНС, мкл | — | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Конъюгат Е, мкл | — | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Инкубация № 1 | 1 час, термостатируемый шейкер, +37°С |
| 4-кратная промывка:промывочный буфер, мкл | 4х 300 | 4х 300 | 4х 300 | 4х 300 | 4х 300 | 4х 300 | 4х 300 | 4х 300 | 4х 300 |
| Раствор ТМБ, мкл | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Инкубация № 2 | КT, темное место, 15–30 мин |
| Стоп-реагент, мкл | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Перемешивание | Шейкер, 1–2 мин |
| Измерение ОП р-ров в лунках стрипов | Фотометр, 450 нм |
| Расчет результатов | Калькулятор и масштабная бумага либо соответствующая компьютерная программа |

Примечания: КП — калибровочная проба;
КС — контрольная сыворотка;
СХ — анализируемые пробы;
ОП — оптическая плотность;
КT — комнатная температура (+18...25°С).

Инструкция составлена сотрудниками ЗАО «Алкор Био»:
зав. лабораторией биотехнологии В.А. Головаченко 
и ген. директором, к.б.н. Д.Г. Полынцевым.