ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ТЕСТ-СИСТЕМЫ ИММУНОФЕРМЕНТНОЙ

ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ АВИДНОСТИ АНТИТЕЛ КЛАССА IgG К ЦИТОМЕГАЛОВИРУСУ В СЫВОРОТКЕ И ПЛАЗМЕ КРОВИ ЧЕЛОВЕКА

«ЦМВ IgG авидность»

Только для in vitro диагностики

Цитомегаловирус (ЦМВ) представляет собой вирус икосаэдрический формы, 180-250нм в диаметре, принадлежит к семейству герпесвирусов. Вирус оказывает цитопатический эффект, увеличивает размеры клетки-хозяина за счет цитоплазматических и ядерных включений. В настоящее время ЦМВ признан основным биологическим агентом, который приводит к врожденным аномалиям вследствие внутриутробной инфекции. Около 2% беременных женщин подвергаются первичной инфекции или реинфекции. 10-20% новорожденных детей с врожденной ЦМВ-инфекцией имеют выраженные признаки нарушения центральной нервной системы. Основной причиной врожденных патологий в настоящее время считается скорее первичная инфекция, чем реинфекция. В последнее время ЦМВ определяют как основную причину осложнений при трансплантации органов, особенно при трансплантации почки. В этом случае первичная инфекция более опасна, чем реинфекция.

Диагностика первичной инфекции посредством определения специфических IgM затруднена, IgM присутствуют и при обострении хронической инфекции. Кроме того, IgM антитела могут циркулировать от нескольких месяцев до двух лет в случае иммунодепрессивного состояния. Определение авидности специфических IgG оказывается особенно полезным для выявления первичной инфекции. Первичный иммунный ответ на инфекцию характеризуется появлением низкоавидных IgG антител, которые связываются со специфическим антигенным сайтом, но легко диссоциируют.

ПРИНЦИП АНАЛИЗА

Данная тест-система основана на твердофазном иммуноферментном анализе (ИФА), в котором сыворотки пациентов (вносятся в дубликатах) реагируют с антигеном ЦМВ, нанесенным на внутреннюю поверхность лунок. После первой инкубации промывают планшет, парные лунки инкубируют с разными буферными растворами, один из которых содержит мочевину. Мочевина вызывает диссоциацию ранее образовавшегося комплекса антиген - антитело. Степень диссоциации зависит от авидности антител.

После следующего цикла промывки, антитела, связанные с твердой фазой, вступают в последующие реакции, сначала с антителами против IgG человека, меченными пероксидазой хрена, а затем с раствором хромогена (ТМБ). Реакция останавливается добавлением стоп-реагента (HCl). Интенсивность окрашивания раствора измеряется на спектрофотометре при длине волны 450 нм или 405 нм. Соотношение между оптической плотностью в двух лунках рассчитывается и отражает процент авидности.

СОСТАВ НАБОРА

Стрипы с иммобилизованным антигеном ЦМВ: планшет разборный состоит из 12 стрипов по 8 лунок. Лунки покрыты инактивированным и очищенным антигеном ЦМВ.

Низкоавидный контроль: раствор на основе инактивированной сыворотки крови, содержащий низкоавидные антитела класса IgG к ЦМВ — лиофилизованный препарат, представляет собой порошок красного цвета;

Высокоавидный контроль: раствор на основе инактивированной сыворотки крови, содержащий высокоавидные антитела класса IgG к ЦМВ — лиофилизованный препарат, представляет собой порошок синего цвета;

Конъюгат: раствор моноклональных антител к IgG человека, конъюгированных с пероксидазой хрена — прозрачная жидкость розового цвета;

Реагент для диссоциации: буферный раствор с мочевиной – бесцветная прозрачная жидкость.

Буферный раствор для промывки лунок (20х): фосфатный буферный раствор - бесцветная прозрачная жидкость.

В случае образования нерастворимых кристаллов поместите флакон с раствором в термостат ( 37°C ) на несколько минут.

Буферный раствор для разведения образцов (20х): раствор на основе сыворотки крови со стабилизаторами –прозрачная жидкость красного цвета.

Раствор ТМБ: раствор тетраметилбензидина – бесцветная или светло-голубого цвета прозрачная жидкость.

Стоп-реагент: 1Н раствор соляной кислоты - бесцветная прозрачная жидкость.

Самоклеющаяся пленка.

Пластиковый пакет.

назначение

Тест-система «ЦМВ IgG авидность» предназначена для определения авидности антител класса IgG к цитомегаловирусу в сыворотке крови человека методом «сэндвич»-варианта иммуноферментного анализа.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

1. МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ АНАЛИЗА

1.1. Материалы и оборудование, необходимые при работе с набором

Микропипетки, в том числе многоканальные, высокой точности (10-200 мкл, менее 3% ошибки).

Стеклянные или пластиковые пробирки для разведения образцов вместимостью не менее 1 мл.

Мерный цилиндр объемом 1л

Дистиллированная или деионизованная вода.

Термостат на 37±2°С.

Автоматическое промывочное устройство.

Одноволновой или двухволновой спектрофотометр вертикального сканирования с фильтрами на 450нм и 405нм. Если используется двухволновой спектрофотометр, установите референсный фильтр на 600-650нм. Руководствуйтесь инструкцией производителя для определения пределов линейности прибора.

1.2. Автоматический анализатор

Тест-система может быть использована для проведения анализа на автоматическом анализаторе для ИФА на планшетах.

Тест-система адаптирована для работы на RADIM и/или SEAC анализаторах. В случае использования автоматических анализаторов других фирм, необходимо удостовериться, что данный анализатор подходит для проведения ИФА на планшетах.

2. Меры предосторожности

Для получения достоверных результатов необходимо соблюдать следующие правила:

Не смешивайте реагенты разных серий. Не смешивайте с реагентами других производителей.

Не используйте реагенты после истечения срока годности, указанного на упаковке.

Перед использованием набора доведите все реагенты до комнатной температуры (18...25 °С).

Отбирайте только то количество реагента, которое необходимо для анализа. Во избежание контаминации не возвращайте отобранный реагент обратно во флакон.

Используйте только дистиллированную или деионизованную воду и только чистую посуду. Избегайте присутствия ионов металла или окисляющих субстанций.

Не подвергайте реагенты воздействию высокой температуры.

Избегайте контаминации образцов. Используйте чистые наконечники для каждого образца или реагента.

Проводите анализ в соответствии с данной инструкцией по применению.

Восстановление лиофилизованных компонентов проводите в соответствии с указаниями данной инструкции.

В случае проведения анализа вручную необходимо использовать прошедшее проверку оборудование (автоматические пипетки, автоматическое промывочное устройство, спектрофотометр, термостат).

С целью предосторожности в процессе работы с набором следует соблюдать следующие правила:

Используйте одноразовые перчатки при проведении анализа и при контакте с потенциально инфекционным материалом.

Не пипетируйте ртом.

Стоп-реагент представляет собой 1 Н раствор соляной кислоты. Избегать разбрызгивания и попадания на кожу и слизистые. В случае попадания раствора стоп-реагента на кожу и слизистые необходимо промыть пораженный участок большим количеством проточной воды.

Реагенты, содержащие сыворотку крови человека, тестировались на наличие антител к вирусу иммунодефицита человека 1 и 2, вирусу гепатита С, поверхностному антигену вируса гепатита В. Были получены отрицательные результаты. Однако так как на сегодняшний день отсутствуют методы, дающие абсолютную гарантию, все исходные материалы следует считать потенциально инфекционными и обращаться с ними в соответствии с государственными нормами для биологически опасных веществ 2 группы.

Избегайте разбрызгивания реагентов. При попадании реагентов на рабочие поверхности тщательно промойте их 3% раствором гипохлорита.

Некоторые реагенты содержат азид натрия в качестве консерванта. Азид натрия может реагировать со свинцом и медью в водопроводных трубах с образованием взрывоопасных соединений. После слива реактивов промойте водой систему, чтобы снизить накопление азидов металлов.

3.СБОР И ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ

3.1. Забор крови из вены руки следует производить согласно стандартной процедуре, с соблюдением соответствующих мер предосторожности.

Для анализа можно использовать как свежеполученные образцы сыворотки крови, так и образцы, хранившиеся при температуре от 2 до 8 °С не более одной недели или при температуре минус 20 °С не более 3 месяцев. Не допускается повторное замораживание-размораживание, приводящее к искажению результатов. После размораживания образцы следует тщательно перемешать. Перед проведением анализа следует убедиться, что образцы полностью прозрачны. Образцы, содержащие осадок, необходимо очищать центрифугированием при 5–10 тыс. об/мин в течение 10 минут.

Для проведения анализа не следует использовать гемолизированную и мутную сыворотку крови. Не допускается использование образцов с признаками микробной контаминации или с повышенным содержанием липидов.

3.2.Перед проведением анализа образцы разводят в отношении 1:300 с помощью предварительно приготовленного буферного раствора для разведения образцов (п. 4.5 ). Например: 10 мкл образца + 2990 мкл буферного раствора для разведения образцов.

4. ПОДГОТОВКА РЕАГЕНТОВ ДЛЯ АНАЛИЗА

4.1. Упаковку с планшетом перед вскрытием выдерживают в течение 30 минут при комнатной температуре (18...25 °С). Пакет открывают и переставляют на свободную рамку необходимое количество стрипов.

Хранение: при температуре от 2 до 8 °C в течение всего срока годности в пластиковом пакете с герметично закрытым замком (прилагается).

4.2.Содержимое флакона с маркировкой «Низкоавидный контроль» растворяют в 2 мл деионизованной воды, выдерживают при комнатной температуре (18…25 °C) в течение 20 минут и тщательно перемешивают, избегая пенообразования. Следует убедиться, что на крышке и стенках флакона не осталось сухого вещества.

Хранение: при температуре от 2 до 8 °C в течение 2 месяцев. При необходимости более длительного хранения рекомендуется замораживание при -20 °C . Не допускается повторное замораживание-размораживание.

4.3. Содержимое флакона с маркировкой «Высокоавидный контроль» растворяют в 2 мл деионизованной воды, выдерживают при комнатной температуре (18…25 °C) в течение 20 минут и тщательно перемешивают, избегая пенообразования. Следует убедиться, что на крышке и стенках флакона не осталось сухого вещества.

Хранение: при температуре от 2 до 8 °C в течение 2 месяцев. При необходимости более длительного хранения рекомендуется замораживание при -20 °C . Не допускается повторное замораживание-размораживание.

4.4.Перед проведением анализа в стеклянный стакан вместимостью 1000 мл вносят содержимое флакона с буферным раствором для промывки лунок (20-кратным) и доводят объем до отметки 1000 мл дистиллированной водой. Тщательно перемешивают, избегая пенообразования.

Хранение: Приготовленный буферный раствор для промывки лунок хранить 30 дней при 2- 8°C .

4.5.Перед проведением анализа в стеклянный стакан вместимостью 500 мл вносят содержимое флакона с буферным раствором для разведения образцов (20-кратным) и доводят объем до отметки 400 мл предварительно приготовленным буферным раствором для промывки лунок (п. 4.4 ). Тщательно перемешивают, избегая пенообразования.

Хранение: Приготовленный буферный раствор для разведения образцов хранить 30 дней при 2- 8°C .

4.6. Коньюгат, реагент для диссоциации, раствор ТМБ и стоп-реагент готовы к использованию.

4.7. В зависимости от количества образцов приготавливают соответствующее количество реагентов. Перед проведением анализа все реагенты и образцы должны быть тщательно перемешаны и выдержаны при комнатной температуре (18…25ºС) в течение 30-60 минут.

5. ПРОВЕДЕНИЕ АНАЛИЗА*

5.1. Схема проведения анализа приведена на странице 6 .

5.2. Составляют протокол маркировки лунок. Лунки маркируют следующим образом:

А1, A2 – № 1 – лунки для определения оптической плотности (ОП) раствора ТМБ;

B1, B2 – № 2 – лунки для определения ОП Низкоавидного контроля;

C1, C2 – № 3 – лунки для определения ОП Высокоавидного контроля;

D1, D2…H11. H12 – № 4 – лунки для определения ОП исследуемых образцов.

5.3. В лунки А1, A2 вносят по 100 мкл буферного раствора для разведения образцов.

5.4. Вносят в соответствующие лунки по 100 мкл контролей в дубликатах.

5.5. Вносят в оставшиеся лунки по 100 мкл предварительно разведенных (см. п. 3.2 ) исследуемых образцов в дубликатах.

Примечание. Общее время внесения калибровочных проб и исследуемых образцов не должно превышать 20 минут, иначе время инкубации различных образцов с иммуносорбентом будет значительно отличаться, что приведет к неправильным результатам.

5.6. Накрывают планшет самоклеющейся пленкой и инкубируют стрипы в течение 60±5 минут при температуре 37±2°С.

5.7.По окончании инкубации удаляют содержимое лунок декантированием и промывают лунки четыре раза. При каждой промывке во все лунки добавляют по 350 мкл буферного раствора для промывки лунок, приготовленного по п.  4.4 , и выдерживают в течение 5–10 секунд с последующим декантированием. При каждом декантировании тщательно удаляют остатки жидкости из лунок постукиванием рамки со стрипами в перевернутом положении по фильтровальной бумаге.

Допускается промывка лунок при помощи автоматического промывочного устройства.

5.8. Вносят в лунки нечётных рядов планшета (ряды 1, 3, 5, и т.д.) по 100 мкл буферного раствора для разведения образцов, приготовленного по п. 4.5 .

5.9. Вносят в лунки чётных рядов планшета (ряды 2, 4, 6 и т.д.) по 100 мкл реагента для диссоциации.

5.10. Накрывают планшет самоклеющейся пленкой и инкубируют стрипы в течение 30±2 минут при температуре 37±2°С.

5.11. По окончании второй инкубации удаляют содержимое лунок декантированием и промывают лунки согласно п. 5.7 .

5.12. Добавляют во все лунки по 100 мкл раствора конъюгата.

5.13. Накрывают планшет самоклеющейся пленкой и инкубируют в течение 30±2 минут при температуре 37±2  ° С.

5.14. По окончании третьей инкубации удаляют содержимое лунок декантированием и промывают лунки согласно п.  5.7 .

5.15. Во все лунки вносят по 100 мкл раствора ТМБ.

5.16. Инкубируют в течение 10 минут при 37± 2 °C . Следует избегать прямого попадания света на планшет.

5.17. Добавляют во все лунки с той же скоростью и в той же последовательности, как раствора ТМБ, по 100 мкл стоп-реагента для остановки ферментной реакции. Инкубируют в течение 1 –2 минут при комнатной температуре (18…25 °C).

5.18. Измеряют оптическую плотность на спектрофотометре при длине волны 450 нм. Референсный фильтр устанавливают на 620 нм, обнуляют прибор по лункам А1, А2. В случае если значение оптической плотности превышает предел линейности спектрофотометра, считывание результатов проводят при 405 нм. Измерение должно проводиться в течение 15 минут после остановки реакции.

* При использовании автоматического анализатора RADIM и/или SEAC, действуйте в соответствии с его инструкцией.

6.СХЕМА ПРОВЕДЕНИЯ АНАЛИЗА

Предварительное разведение образцов 1:300.

| Стадия анализа и реагенты | Номер лунок в соответствии с маркировкой по п.5.2 |
| --- | --- |
|  | A1 | А2 | B1 | В2 | C1 | С2 | Лунки нечётных рядов | Лунки четных рядов |
| Низкоавидный контроль, мкл | - | - | 100 | 100 | - | - | - | - |
| Высокоавидный контроль, мкл | - | - | - | - | 100 | 100 | - | - |
| Сх, мкл | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 |
| Буферный раствор для разведения образцов, мкл | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - |
| Инкубация № 1 | 60±5 минут, 37±2 °С |
| 4-кратная промывка: буферный раствор для промывки лунок, мкл | 4 x 350 | 4 x 350 | 4 x 350 | 4 x 350 | 4 x 350 | 4 x 350 | 4 x 350 | 4 x 350 |
| Буферный раствор для разведения образцов, мкл | 100 | - | 100 | - | 100 | - | 100 | - |
| Реагент для диссоциации, мкл | - | 100 | - | 100 | - | 100 | - | 100 |
| Инкубация №2 | 30±2 минут, 37±2 °С |
| 4-кратная промывка: буферный раствор для промывки лунок, мкл | 4 x 350 | 4 x 350 | 4 x 350 | 4 x 350 | 4 x 350 | 4 x 350 | 4 x 350 | 4 x 350 |
| Конъюгат, мкл | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Инкубация № 3 | 30±2 минут, 37±2 °С |
| 4-кратная промывка: буферный раствор для промывки лунок, мкл | 4 x 350 | 4 x 350 | 4 x 350 | 4 x 350 | 4 x 350 | 4 x 350 | 4 x 350 | 4 x 350 |
| Раствор ТМБ, мкл | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Инкубация № 4 | 10 минут, 37±2 °С, темное место |
| Стоп-реагент, мкл | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Инкубация № 5 | 1-2 минуты, КТ |
| Измерение ОП растворов в лунках стрипов | Спектрофотометр, 450 нм и 405 нм. |
| Расчет результатов |

Примечание: СХ – исследуемые образцы;

ОП – оптическая плотность;

КT – комнатная температура (18…25 °С).

7. УЧЕТ РЕЗУЛЬТАТОВ *

Вычитают среднее значение оптической плотности (ОП) лунок А1, A2 из значений ОП других лунок.

ОП каждого образца, инкубированного с буферным раствором для разведения образцов, должна быть более 0,300. Если ОП менее 0,300, это свидетельствует о том, что образец не содержит достаточную концентрацию IgG антител для определения авидности (пациент не имеет иммунитета к ЦМВ или находится в периоде, когда иммунный ответ еще не сформирован).

Для каждого образца и контроля рассчитывают процент соотношения между ОПД - ОП лунки, инкубированной с реагентом для диссоциации, и ОПР - ОП лунки, инкубированной с буферным раствором для разведения образцов :

ОПД

--------- x 100 = % Авидности

ОПР

Образцы с ОП более 2,000 (предел линейности спектрофотометра), измеренные при 450 нм, подлежат переизмерению при 405 нм. После этого процент авидности рассчитывается согласно п. 7.3 .

* При использовании автоматических анализаторов RADIM и/или SEAC для планшетного формата считывающий спектрофотометр должен измерять значения автоматически на 3 длинах волн: 450, 405 и 620 нм.

Пример расчета

| Образец | ОП Р (450 нм) | ОП Д (450 нм) | % Авидности |
| --- | --- | --- | --- |
| Низкоавидный контроль | 0.947 | 0.178 | 18.8 |
| Высокоавидный контроль | 1.244 | 0.972 | 78.1 |
| Образец | 0.565 | 0.080 | 14.1 |

8. Критерии достоверности

Оптическая плотность в лунках, содержащих контроли, инкубированные с буферным раствором для разведения образцов, должна быть более 0.500 (450 нм).

Процент авидности должен быть ниже 35% для низкоавидного контроля и выше 45% для высокоавидного контроля.

Интерпретация результатов

| % авидности > 45% = | образец содержит высокоавидные антитела класса IgG к ЦМВ |
| --- | --- |
| % авидности 35-45% = | образец содержит антитела класса IgG к ЦМВ неопределенной (средней) авидности – «серая зона» |
| % авидности < 35% = | образец содержит низкоавидные антитела класса IgG к ЦМВ |

9. ХАРАКТЕРИСТИКИ АНАЛИЗА

9.1. Диагностическая специфичность

Диагностическая специфичность данного метода оценивалась на группе из 118 образцов сыворотки крови пациентов с прошедшей или повторной инфекцией. Специфичность составляет 97,4%.

9.2. Диагностическая чувствительность

Диагностическая чувствительность данного метода оценивалась на группе из 33 образцов сыворотки крови пациентов с первичной инфекцией. Чувствительность составляет 93,9%.

9.3. Аналитическая специфичность

Аналитическая специфичность определяется, как способность анализа точно выявлять специфический аналит в присутствии интерферирующих факторов в матриксе образца. Контрольные исследования показали, что характеристики анализа не изменяются под действием антикоагулянтов (ЭДТА и гепарин).

9.4. Точность

Точность оценивалась на автоматическом анализаторе с помощью определения повторяемости и воспроизводимости анализа (внутри- и межаналитическая вариабельность) на 3 сыворотках с разным % авидности.

Повторяемость (Внутри анализа)

| Сыворотка | Значение | ± | S.D. | C.V. | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Авидность %) | % | репликатов |
| a | 11.5 | ± | 0.8 | 7.1 | 10 |
| b | 53.2 | ± | 3.6 | 6.7 | 10 |
| c | 82.9 | ± | 2.1 | 2.5 | 10 |

Воспроизводимость (Между анализами)

| Сыворотка | Значение | ± | S.D. | C.V. | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Авидность %) | % | репликатов |
| d | 11.15 | ± | 2.98 | 26.7 | 10 |
| e | 18.44 | ± | 2.26 | 12.3 | 10 |
| f | 76.39 | ± | 10.64 | 13.9 | 10 |

10. Ограничения анализа

Определение высокоавидных антител не исключает возможность недавней инфекции. С другой стороны, это высокоспецифичный тест, положительный результат является строгим индикатором инфекции в предшествующие 3 месяца.

11.ФОРМА ВЫПУСКА

Тест-систему «ЦМВ IgG авидность» выпускают в виде набора:

| 1. | Стрипы с иммобилизованным антигеном ЦМВ в пакете из пленки цефленовой | 1 шт | 12 стрипов по 8 лунок |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Низкоавидный контроль | 1 фл | Лиофилизованный препарат |
| 3. | Высокоавидный контроль | 1 фл. | Лиофилизованный препарат |
| 6. | Реагент для диссоциации | 1 фл. | 10 мл |
| 7. | Конъюгат | 1 фл. | 14 мл |
| 8. | Буферный раствор для разведения образцов (20х) | 1 фл. | 20 мл |
| 9. | Буферный раствор для промывки лунок (20x) | 1 фл. | 50 мл |
| 10. | Раствор ТМБ | 1 фл. | 14 мл |
| 11. | Стоп-реагент | 1 фл | 14 мл |
| 12. | Самоклеющаяся пленка | 3 листа |
| 13. | Пластиковый пакет с замком | 1 шт. |
| К набору прилагается: |
| – инструкция по применению набора реагентов | 1 экз. |
| Набор упакован в картонную коробку |

12. СРОК ГОДНОСТИ. УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ

Срок годности тест-системы указан на коробке с набором. Препарат с истекшим сроком годности применению не подлежит.

Тест-систему хранят в соответствии с СП 3.3.2.1248–03. Хранение осуществляют в сухом, защищенном от света месте при температуре от 2 до 8 °C . Замораживание не допускается.

Тест-систему транспортируют в соответствии с СП 3.3.2.1248–03. Транспортировку осуществляют всеми видами крытого транспорта при температуре от 2 до 8 °С. Замораживание не допускается.

Литература

Ahlfors K (1982). Epidemiological studies of congenital cytomegalovirus infection. Scand. J. Inf. Dis., suppl. 34.

Stern H., Turker SM. (1973). Prospective study of cytomegalovirus infection in pregnancy. Br. Med. J. 2: 268-270.

Doerr MW. (1987). Cytomegalovirus infection in pregnancy. J. Virol. Methods 17: 127-132.

Stagno S., Pass RF., Cloud G., Britt WJ., Henderson RE., Walton PD., Veren DA., Page F., Alford CA. (1986). Primary cytomegalovirus infection in pregnancy. J. Am. Med. Ass. 256: 1904-1908.

Pass RF., Griffiths PD., August AM (1983). Antibody response to cytomegalovirus after renal transplantation: Comparison of patients with primary and recurrent infections. J. Inf. Dis. 147: 40-46.

Blackburn NK., Besselaar TG., Schoub BD., O Connell KF. (1991). Differentiation of primary cytomegalovirus infection from reactivation using the urea denaturation test for measuring antibody avidity. J. Med. Virol. 33: 6-9.

Lutz E., Ward KN., Gray JJ. (1994). Maturation of antibody avidity after primary human cytomegalovirus infection is delayed in immunosuppressed solid organ transplant patients. J. Med. Virol. 44: 317-322.

По вопросам поставки набора «ЦМВ IgG авидность» обращаться по адресу: 357340 г. Лермонтов Ставропольский край, ул. Нагорная д.4А телефон/факс (87935) 3-77-28, 3-74-65 ООО «ВИАР»