| ИНСТРУКЦИЯ |  |
| --- | --- |
| по применению индикаторов паровой стерилизации химических одноразовых "МедИС" |
| № 154.082.2003 ИП |  |

Санитарно-эпидемиологическое заключение

№ 77.ФЦ.29.939.П.000267.11.03 от 21.11.2003 г.

Регистрационное удостоверение

№ 29/18040603/5637-03 от 22.10.2003 г.

## Общие положения

Индикаторы паровой стерилизации химические одноразовые с липким слоем на обратной стороне индикатора, закрытым защитной бумагой, МедИС-120/45-1, МедИС-126/30-1, МедИС-132/20-1 (далее - индикаторы) выпускаются в соответствии с ТУ 9398-027-11674404-2003 и предназначены для оперативного визуального контроля соблюдения критических параметров паровой стерилизации - температуры стерилизации, времени стерилизационной выдержки и наличия насыщенного водяного пара, - в камере паровых стерилизаторов с удалением воздуха методом продувки паром.

Индикаторы соответствуют классу 4 (многопараметрические индикаторы) по классификации ГОСТ Р ИСО 11140-1.

Индикаторы представляют собой прямоугольные бумажные полоски с нанесенными на одной стороне двумя цветными метками (индикаторной и эталоном сравнения) и маркировкой. Зеленый цвет индикаторной метки необратимо меняется в зависимости от достигнутых значений критических параметров стерилизации в течение цикла паровой стерилизации. Коричневый эталон сравнения показывает конечный цвет индикаторной метки при соблюдении требуемых значений критических параметров.

Индикаторы поставляются в листах с перфорацией между индикаторами.

Режимы стерилизации (условия в камере стерилизатора), для контроля которых предназначены индикаторы, и соответствующие им контрольные значения индикаторов приведены в таблице 1.

#### Таблица 1

| Наименование индикатора | Режим паровой стерилизации (условия в камере стерилизатора) | Контрольные значения индикатора |
| --- | --- | --- |
|  | Температура стерилизации, °С | Время стерилиза- ционной выдержки, мин | Давление пара, МПа | Темпера- тура, °С | Время выдержки, мин |
| МедИС-120/45 | 120 + 2 | 45+3 | 0.11 + 0.02 | 120 | 45 |
| МедИС-132/20 | 132 ± 2 | 20+2 | 0.20 ± 0.02 | 124 | 30 |
| МедИС-126/30 | 126 ± 2 | 30+2 | 0.14 ± 0.02 | 130 | 20 |

Применение индикаторов позволяет обнаружить несоблюдение режима стерилизации, обусловленное технической неисправностью стерилизаторов, нарушением правил их загрузки и эксплуатации, ошибкой в установке значений параметров или их сбоем, и тем самым уменьшить вероятность использования изделий, обработанных с нарушением режима стерилизации.

Индикаторы предназначены для использования персоналом учреждений, предприятий и служб, эксплуатирующих и контролирующих стерилизационное оборудование.

На упаковке индикаторов указаны их наименование, срок годности, номер партии, штамп ОТК и реквизиты предприятия-изготовителя. Хранить индикаторы следует в упаковке изготовителя при температуре от 5°С до 40°С и относительной влажности не выше 85%, в защищённом от солнечного света месте. Гарантийный срок годности 24 месяца.

Индикаторы, в том числе использованные, не оказывают вредного воздействия на человека и окружающую среду, не требуют особых мер безопасности и могут утилизироваться как бытовой мусор. .

## Применение индикаторов

Все операции с индикаторами - их размещение в камере стерилизатора, выемку, интерпретацию результатов и документирование - осуществляет персонал, проводящий стерилизацию.

Индикаторы рекомендуется применять в каждом цикле стерилизации. Количество индикаторов, закладываемых в стерилизатор, зависит от объема камеры стерилизатора (таблица 2, рис.1).

| Объём стерилизационной камеры парового стерилизатора, дм3 | Количество точек, в которые закладываются индикаторы |
| --- | --- |
| до 100 включительно | 5 |
| от 100 до 750 включительно | 11 |
| свыше 750 | 13 |

#### Расположение контрольных точек в паровых стерилизаторах.

От листа с индикаторами по линии перфорации отрывают необходимое количество индикаторов (табл.2). Для облегчения отрыва рекомендуется предварительно согнуть индикаторы по линии перфорации. Индикаторы нумеруют в соответствии с нумерацией контрольных точек (рис.1). Индикаторы помещают в камере стерилизатора с внешней стороны упаковок и стерилизационных коробок (биксов) со стерилизуемыми изделиями по возможности придерживаясь расположения контрольных точек (рис.1). В каждую точку помещают не менее одного индикатора.

Для закрепления индикатора с липким слоем, с его обратной стороны удаляют часть защитного бумажного покрытия, закрывающего липкий слой со стороны логотипа "Винар".

Закрепление индикаторов производить:

- при использовании комбинированных упаковок (прозрачная синтетическая пленка плюс бумага) - на пленку; - при использовании бумажных пакетов - на заклеивающийся клапан пакета;

- при использовании листовых бумажных оберточных материалов - на оставшийся свободным после завертывания угол бумаги;

- при использовании стерилизационных коробок - на бирку коробки.

ВНИМАНИЕ!

Не допускается закрепление индикатора индикаторной меткой к поверхности упаковки и стерилизационной коробки, не допускается закрепление на стенках и двери (крышке) стерилизационной камеры.

Не допускается размещать индикаторы МедИС внутри стерилизуемых изделий, упаковок и стерилизационных коробок, для этого необходимо использовать индикаторы СТЕРИ ТЕСТ-П.

По окончании цикла стерилизации оценивают изменение цвета индикаторной метки каждого индикатора. Если на всех индикаторах цвет индикаторной метки изменился на коричневый, соответствующий цвету эталона сравнения или стал темнее него, то были соблюдены требуемые значения критических параметров режима стерилизации.

ПРИМЕЧАНИЕ:

- Оттенки коричневого цвета эталона индикаторов разных партий могут иметь незначительные различия в пределах погрешности цветопередачи при изготовлении индикаторов.

- В зависимости от особенностей освещения (освещенность, естественное или искусственное, тип ламп и др.) конечный коричневый цвет индикаторной метки может иметь различные оттенки и быть темным вплоть до черного.

Если индикаторная метка хотя бы одного индикатора полностью или частично сохранила зеленый или коричнево-зеленый цвет, легко отличимый от цвета эталона сравнения, то не были соблюдены требуемые значения критических параметров режима стерилизации в камере стерилизатора, все изделия загрузки считаются нестерильными и подлежат повторной стерилизации. В этом случае проверяют соблюдение правил загрузки стерилизатора и правильность установки параметров, переупаковывают изделия в новые упаковки, заменяют индикаторы и подвергают изделия повторной стерилизации.

При повторении неудовлетворительного результата контроля эксплуатацию стерилизатора прекращают и проверяют его техническую исправность. Стерилизатор разрешают использовать после устранения причин его неудовлетворительной работы и получения положительных результатов контроля эффективности удаления воздуха из стерилизационной камеры (с помощью Тест-ИХ) и микробиологической эффективности стерилизации (с помощью Тест-ИБ) в соответствии с инструкцией "Контроль удаления воздуха в стерилизационных камерах паровых стерилизаторов с гравитационным методом откачки", утвержденной Госсанэпиднадзором Минздрава РФ 18.12.2003г. № 11-7/18-09.

Использованные индикаторы могут подклеиваться в журнал учёта стерилизации (форма 257/у) в выделенные для этого колонки и храниться в качестве документа архива в течение 24 месяцев после использования.